# Validation du moteur de calcul

Outil de dosimétrie électromagnétique — Hakeim Talleb — Juin 2026

# 1. Démarche

Le moteur électromagnétique de l’outil (méthode des matrices de transfert, TMM) est confronté à la solution analytique exacte du problème d’onde plane en incidence normale sur des milieux à pertes : réflexion de Fresnel et propagation en milieu dissipatif. Pour une monocouche semi-infinie, ces grandeurs ont une forme close, sans ambiguïté de modèle. C’est précisément le socle analytique contre lequel les codes FDTD/FEM sont eux-mêmes validés en géométrie planaire.

La permittivité complexe provient du modèle Cole-Cole IT’IS V5.0 de l’outil (matériau identique des deux côtés : on valide la physique d’onde, pas la base de données). Convention de champ RMS, cohérente avec les niveaux ICNIRP.

# 2. Résultats — monocouche semi-infinie

Onde plane, incidence normale, E_inc = 19,41 V/m rms (S_inc ≈ 1 W/m²). Critère de réussite : écart < 2 %.

| Tissu | Fréq. | Grandeur | Outil | Exact | Écart |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Muscle | 2,45 GHz | ¦R¦ | 0,7626 | 0,7625 | 0,02 % |
|  |  | SAR surface (W/kg) | 0,0343 | 0,0344 | 0,12 % |
|  |  | δ pénétration (mm) | 22,37 | 22,33 | 0,18 % |
|  |  | bilan énergie (W/m²) | 0,4244 | 0,4187 | 1,38 % |
| Peau | 900 MHz | ¦R¦ | 0,7450 | 0,7449 | 0,02 % |
|  |  | SAR surface (W/kg) | 0,0199 | 0,0200 | 0,12 % |
|  |  | δ pénétration (mm) | 40,40 | 40,23 | 0,42 % |
| Cerveau (gris) | 1,8 GHz | ¦R¦ | 0,7586 | 0,7584 | 0,02 % |
|  |  | SAR surface (W/kg) | 0,0298 | 0,0298 | 0,12 % |
|  |  | δ pénétration (mm) | 27,38 | 27,26 | 0,45 % |
| Graisse | 2,45 GHz | ¦R¦ | 0,5386 | 0,5384 | 0,05 % |
|  |  | SAR surface (W/kg) | 0,0238 | 0,0238 | 0,11 % |
|  |  | δ pénétration (mm) | 65,44 | 65,44 | 0,01 % |

Écart maximal : 1,38 % (résidu dominé par la discrétisation spatiale, 600 points). Réflexion, champ, SAR et profondeur de pénétration sont reproduits à mieux que 0,5 %.

# 3. Cohérence multicouche & conservation de l’énergie

Empilement tête réaliste (peau 1,5 / graisse 2 / os cortical 6 / cerveau 40 mm) à 2,45 GHz : réflexion globale |R| = 0,62, et la puissance absorbée intégrée sur la profondeur ∫ SAR(z)·ρ(z) dz = 0,613 W/m² contre (1 − |R|²)·S_inc = 0,612 W/m², soit 0,23 % d’écart. L’énergie est conservée — validation indirecte du profil SAR(z) multicouche complet.

# 4. Anomalies identifiées et corrigées

La mise en place de la validation a mis au jour deux erreurs de physique dans le moteur initial, depuis corrigées :

- Coefficient de réflexion — l’impédance d’onde était calculée ωμ₀/(jk) au lieu de ωμ₀/k, conduisant à |R| ≈ 0 : la réflexion air↔tissu (~76 % en amplitude pour les tissus mous) était ignorée. Correctif : reformulation rigoureuse de la TMM en amplitudes aller/retour par couche ; le profil interne est désormais la solution exacte (ondes stationnaires comprises).

- Conductivité du SAR — le SAR utilisait la conductivité ionique statique au lieu de la conductivité effective à la fréquence σ_eff = ωε₀ε'' (pertes ohmiques + diélectriques), sous-estimant l’absorption aux fréquences GHz. Correctif : SAR = σ_eff·|E|²/ρ, cohérent avec les pertes de propagation (d’où la conservation de l’énergie, §3).

Ces deux erreurs jouaient en sens opposés, masquant partiellement le problème sur les valeurs absolues de SAR.

# 5. Limites et reproductibilité

La validation porte sur la physique planaire 1D. L’outil reste une approximation (couches planes infinies, pas de courbure ni d’hétérogénéité 3D) et vise l’ordre de grandeur. Pour des géométries réalistes ou une certification, une simulation FDTD/FEM volumique ou une mesure sur fantôme normalisé demeurent nécessaires.

Validation reproductible : node validation/validate_tmm.js — le script lit l’outil, en extrait le moteur et compare à une référence analytique implémentée indépendamment, sans dépendance externe.

Références : C. Gabriel (1996) ; IT’IS Tissue Properties Database V5.0 ; ICNIRP 2020 ; analogie ligne de transmission / TMM (validation standard des codes FDTD aux interfaces planes).